Numer referencyjny: ZP/4/TP/2023

Znak sprawy: DZP-JH.260.14.2023

Załącznik Nr 2a do SWZ „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty (czytnik)

Oferowany przedmiot zamówienia

| Lp. | Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*) | Il. szt. | Cena jedn. netto [zł] | Kwota netto [zł] | VAT [%} | Wartość podatku VAT [zł] | Kwota brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Biokoniugaty nanostruktur 103Pd dla celowanej terapii elektronami Augera” w ukompletowaniu: *) | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Inne koszty**) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen.

**)Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (ELISA) jest precyzyjnym urządzeniem umożliwiającym wykonywanie testów ELISA oraz innych oznaczeń, na płytkach wielodołkowych, z pomiarem absorbancji, fluorescencji i luminescencji realizowanych w ramach projektu pt. „Biokoniugaty nanostruktur 103Pd dla celowanej terapii elektronami Augera” | Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy: (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie) |

# Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne:

| Lp. | Treść | Parametry |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | oferowane Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok |
| 1. | Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (ELISA) | - Czytnik mikropłytek (ELISA) umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji wyposażony w stację komputerową wraz z oprogramowaniem do sterowania i analizy danych. - Możliwość odczytu co najmniej następujących formatów płytek wielodołkowych: 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-dołkowe. - Wbudowana wytrząsarka umożliwiająca co najmniej następujące rodzaje wytrząsania: liniowe, orbitalne, ósemkowe (podwójnie orbitalne). - Możliwość wykonania co najmniej następujących rodzajów odczytu: endpoint, kinetyczny, szybki kinetyczny, spektralny, skanowanie dna dołka (do 9801 pomiarów w jednym dołku). - Żaden z wymiarów urządzenia nie przekracza 48 cm. | Tak/nie |
| 1.1 | Moduł pomiarów absorbancji | - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa. - Wybór długości fali za pomocą monochromatora. - Zakres długości fal monochromatora: co najmniej od 230 do 999 nm. - Szerokość połówkowa wiązki nie większa niż 4 nm w zakresie długości fal 230-285 nm oraz nie większa niż 8 nm dla długości fal powyżej 285 nm. - Krok ustawiania długości fali nie większy niż 1 nm. - Zakres pomiarowy co najmniej 0-4 OD. - Dokładność pomiaru nie gorsza niż ± 1%. - Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 11 sekund. - Opcja pomiaru na drodze optycznej równej 1 cm oraz możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej równej 1 cm. | Tak/nie |
| 1.2 | Moduł pomiaru fluorescencji | - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa. - Pomiar z góry i z dołu płytki. - Wybór długości fali za pomocą 2 monochromatorów, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi. - Zakres długości fali co najmniej 250-700 nm. - Szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów zmienna w zakresie 9-50nm z krokiem co 1nm. - Metoda detekcji: fotopowielacz. - Zakres dynamiczny co najmniej 7 dekad. - Czułość pomiaru nie gorsza niż 2,5 pM fluoresceiny (0,25 fmol na dołek płytki 384-dołkowej) przy pomiarze z góry. | Tak/nie |
| 1.3 | Moduł pomiaru luminescencji | - Zakres długości fali emisji: co najmniej od 300 do 700 nm. - Metoda detekcji: fotopowielacz. - Zakres dynamiczny: co najmniej 6 dekad. - Czułość pomiaru: nie gorsza niż 20 amol ATP na dołek płytki 96-dołkowej. | Tak/nie |
| 1.4 | Inkubator | - Wbudowany 4-strefowy inkubator z kontrolą kondensacji pary wodnej na wieczku płytki, z możliwością ustawienia gradientu temperatury pomiędzy górną i dolną strefą komory pomiarowej. - Zakres temperatury pracy inkubatora nie węższy niż od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C. - Równomierność rozkładu temperatury w komorze pomiarowej nie gorsza niż ±0,2°C w temperaturze 36°C. - Możliwość ustawiania gradientu temperatury pomiędzy wieczkiem płytki a dnem dołka. | Tak/nie |
| 1.5 | Moduł filtrowy do pomiaru fluorescencji | Moduł pomiarów filtrowych umożliwiający pomiar fluorescencji z filtrami, fluorescencji polaryzacyjnej, fluorescencji Time Resolved (TRF) i luminescencji z filtrami (dwubarwnej), o następujących parametrach: - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa. - Metoda wyboru długości fali: filtry interferencyjne (po zainstalowaniu modułu wybór metody z poziomu programu sterującego). - Metoda detekcji: odrębny fotopowielacz. - Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji co najmniej 200-700 nm. - Czułość pomiaru fluorescencji (moduł filtrowy) nie gorsza niż 0,25 pM fluoresceiny (0,025 fmol fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej) przy pomiarze z góry. - Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji TRF co najmniej 200-700 nm. - Czułość pomiaru fluorescencji TRF nie gorsza niż 100 fM Europu. - Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji polaryzacyjnej co najmniej 300-700 nm. - Czułość pomiaru fluorescencji polaryzacyjnej nie gorsza niż 5 mP przy 1 nm fluoresceiny. - Zakres długości fal przy pomiarach luminescencji: co najmniej 300-700 nm. - Czułość pomiaru luminescencji nie gorsza niż 10 amol ATP na dołek płytki 96-dołkowej. - Zakres dynamiczny pomiaru luminescencji nie mniejszy niż 6 dekad. . | Tak/nie |
| 1.6 | Możliwość rozbudowy | - Możliwość rozbudowy o moduł dyspensera o następujących parametrach: - Co najmniej dwa kanały. - Zakres dozowanych objętości nie mniejszy niż 5-1000 µl. - Objętość martwa układu nie większa niż 1,5 ml. - Funkcja odzyskiwania odczynnika. - Dokładność i powtarzalność dozowania nie gorsze niż 2% dla zakresu 50-200 µl. 2. Możliwość rozbudowy o moduł kontroli CO2 i O2 w komorze pomiarowej o następujących parametrach: - Zakres CO2: co najmniej 0-20%. - Zakres O2: co najmniej 1-19%. - Rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1%. - Stabilność: nie gorsza niż ±0,2% przy 5% CO2 oraz nie gorsza niż ±0,2% przy 1% O2. | Tak/nie |
| 1.7 | Oprogramowanie | Jeden program komputerowy umożliwiający obsługę czytnika i analizę danych z możliwością instalacji na co najmniej 5 komputerach. Minimalne możliwości oprogramowania są wyszczególnione poniżej: - Możliwość tworzenia i edycji własnych protokołów do przeprowadzania pomiarów. - Możliwość przeprowadzania pomiarów bez uprzednio przygotowanego protokołu. - Wbudowana baza protokołów i przykładowych eksperymentów. - Tworzenie mapy płytki ze wskazaniem standardów dla krzywych, prób ślepych, kontroli i prób badanych - Co najmniej następujące modele dopasowania krzywej standardowej: liniowa, wielomianowa, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona). - Możliwość przeliczania wprowadzonych rozcieńczeń próbek. - Możliwość przeprowadzania co najmniej następujących operacji na wynikach: odniesienie do krzywej standardowej, punkty odcięcia (cut offs), własne formuły matematyczne, sprawdzenie warunków ważności testu. - Testowanie przyrządu z poziomu programu. - Możliwość eksportu danych co najmniej do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego z możliwością tworzenia własnych formularzy eksportu. - Funkcja korekcji długości drogi optycznej. | Tak/nie |
| 1.8 | Komputer | Jednostka sterująca - notebook o minimalnych parametrach wyszczególnionych poniżej: - Procesor o wydajności PassMark CPU: co najmniej 6000 pkt (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). - Pamięć RAM co najmniej 8 GB. - Dysk SSD SATA III min. 240GB. - Złącza/łączność: 2×USB 3.0, 1×USB 2.0, 1× Wi-Fi - Zintegrowana karta grafiki osiągająca wydajność w teście PassMarkG3D na poziomie co najmniej 1400 pkt (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). - Zintegrowana karta dźwiękowa. - Ekran LED 15.6” w rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) - System operacyjny MS Windows 11 64 BIT PL OEM - Oprogramowanie MS Office 2021 Home & Business PL. | Tak/nie |
| 1.9 | Wyposażenie dodatkowe, możliwe do zakupu w przyszłości. | - Akcesorium do pomiaru w czterech kuwetach spektrofotometrycznych, o drodze optycznej 1 cm, w termostatowanej komorze pomiarowej. - Akcesorium do pomiaru jednocześnie 16 próbek o objętości 2 µl, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych oraz do pomiaru w jednej kuwecie o drodze optycznej 1 cm. - 3. Akcesorium do pomiaru jednocześnie 48 próbek o objętości 2ul, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych | Tak/nie |
| 2. | Wymagania dodatkowe | - Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. - Koszt dostawy i instalacji pokrywa Wykonawca. - Wymagany termin realizacji zamówienia do 31. 10. 2023 r. - Wymaga się, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany), wyprodukowany w 2023 roku i w oryginalnych opakowaniach. - Certyfikat CE-IVD. | Tak/nie |

- Inne wymagania:

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| - Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj. Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (ELISA). Udzielenie gwarancji w dłuższym okresie czasu będzie podlegać ocenie. - Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski na podstawie oddzielnej umowy serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji (Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego i zakupu części zamiennych na dłuższy okres czasu będzie podlegać ocenie). Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie: - czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych (48 godzin w dni robocze); - czas naprawy w terminie do 14 dni roboczych, a w przypadku konieczności naprawy wadliwych części u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperatorów za granicą, termin usprawnienia nie może przekraczać 60 dni. - Wymagania naprawcze W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta. - Wymagania szkoleniowe Przeszkolenie personelu Zamawiającego zorganizowane w ciągu czterech tygodni od daty dostawy aparatury, przeprowadzone w języku polskim, dla co najmniej 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego. - Wymagania transportowe Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie skrzynie. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód powstałych w czasie transportu. - Pozostałe wymagania Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim i/lub angielskim. - Wskazanie kodów CPV 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza, 30213300-8 (Komputer biurkowy). |  |

......................................................dnia......................2023 r.

................................................................

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy