Numer referencyjny: ZP/4/TP/2023

Znak sprawy: DZP-JH.260.14.2023

Załącznik Nr 2b do SWZ „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 2 do oferty (zamrażarka)

Oferowany przedmiot zamówienia

| Lp. | Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*) | Il. szt. | Cena jedn. netto [zł] | Kwota netto [zł] | VAT [%} | Wartość podatku VAT [zł] | Kwota brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Laboratoryjna zamrażarka niskotemperaturowa w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Biokoniugaty nanostruktur 103Pd dla celowanej terapii elektronami Augera” w ukompletowaniu: *) | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Inne koszty**) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen.

**)Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Laboratoryjna zamrażarka niskotemperaturowa to urządzenie chłodnicze umożliwiające przechowywanie próbek biologicznych i biochemicznych w temperaturach od – 20° do – 86° C realizowanych w ramach projektu pt „Biokoniugaty nanostruktur 103Pd dla celowanej terapii elektronami Augera” | Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy: (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie) |

# Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pojemność użytkowa komory | 360 litrów (±10 litrów) | Tak/Nie |
|  | Zakres kontroli temperatury | -50°C do -86°C | Tak/Nie |
|  | Pomiar i regulacja temperatury | z dokładnością +/- 1°C. | Tak/Nie |
|  | Praca w warunkach otoczenia | Możliwość pracy w temperaturze otoczenia do +35° C | Tak/Nie |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | ≤ (670 x 882 x 1840) mm | Tak/Nie |
|  | Maksymalne wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | ≤ (490 x 600 x 1230) mm | Tak/Nie |
|  | Wnętrze komory | wykonane ze stali pokrytej gładką powłoką w kolorze białym | Tak/Nie |
|  | Półki | co najmniej trzy | Tak/Nie |
|  |  | Perforowane, wykonane ze stali nierdzewnej | Tak/Nie |
|  | Drzwi zewnętrzne | Zamykane mechanicznie, wyposażone w zamek zamykany na klucz, wbudowany w uchwyt drzwi | Tak/Nie |
|  | Uszczelka drzwi zewnętrznych | Możliwość wymiany uszczelki bez użycia narzędzi | Tak/Nie |
|  | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych | Wyposażony w dwa porty wyrównywania ciśnienia: automatyczny i ręczny. | Tak/Nie |
|  | Drzwi wewnętrzne | Izolowane, z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi, zamykane mechanicznie, z zatrzaskiem zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek | Tak/Nie |
|  | Izolacja termiczna | Próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego | Tak/Nie |
|  | Grubość warstwy izolacyjnej | Nie większa niż 80 mm | Tak/Nie |
|  | System chłodzenia | Kaskadowy, wyposażony w dwa kompresory inwerterowe | Tak/Nie |
|  | Układ chłodzenia | Dwa oddzielne układy chłodzenia pracujące równolegle – w przypadku awarii jednego układu, drugi układ utrzymuje temperaturę -70 °C, w komorze chłodzenia, przez co najmniej 48 h. | Tak/Nie |
|  | Czynnik chłodniczy | Naturalne, węglowodorowe, niefreonowe, czynniki chłodnicze | Tak/Nie |
|  | Tryby pracy kompresorów | Dwa tryby pracy: tryb normalny i tryb ECO - zapewniający zmniejszenie zużycia energii, przy jednoczesnym zachowaniu jednorodnej i stabilnej temperatury w komorze chłodzenia | Tak/Nie |
|  | Rodzaj filtrów | Zamrażarka wykonana w technologii bez-filtrowej – brak konieczności czyszczenia filtra skraplacza | Tak/Nie |
|  | Panel sterowania | Wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej, z możliwością wyświetlania komunikatów tekstowych w języku polskim lub angielskim | Tak/Nie |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych | Wizualna i akustyczna | Tak/Nie |
|  | Sygnalizowane stany alarmowe – co najmniej trzy stany | - o zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut) - o zaniku napięcia (sygnalizowanie podtrzymywane bateryjnie) - o niedomknięciu drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut) | Tak/Nie |
|  | Pamięć i rejestracja parametrów pracy | Sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania, port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych do pamięci zewnętrznej (pendrive). | Tak/Nie |
|  | Porty kablowe | Minimum trzy porty o średnicy co najmniej 15 mm | Tak/Nie |
|  | Diagnostyka usterek | Automatyczna: ostrzegająca o nieprawidłowej temperaturze otoczenia, oraz o przeciążeniu układu chłodzenia. | Tak/Nie |
|  | Głośność maksymalna | 52 dB | Tak/Nie |
|  | Zasilanie | 230V, 50/60 Hz | Tak/Nie |
|  | Maksymalna waga pustego urządzenia | Nie większa niż 250 kg | Tak/Nie |

- Inne wymagania:

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| - Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj. Laboratoryjną zamrażarkę niskotemperaturową. Udzielenie gwarancji w dłuższym okresie czasu będzie podlegać ocenie. - Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski na podstawie oddzielnej umowy serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji (Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego i zakupu części zamiennych na dłuższy okres czasu będzie podlegać ocenie). Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie: - czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych (48 godzin w dni robocze); - czas naprawy w terminie do 14 dni roboczych, a w przypadku konieczności naprawy wadliwych części u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperatorów za granicą, termin usprawnienia nie może przekraczać 60 dni. - Wymagania naprawcze W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta. - Wymagania szkoleniowe Przeszkolenie personelu Zamawiającego zorganizowane w ciągu czterech tygodni od daty dostawy aparatury, przeprowadzone w języku polskim, dla co najmniej 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego. - Wymagania transportowe Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie skrzynie. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód powstałych w czasie transportu. - Pozostałe wymagania Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim i/lub angielskim. - Wskazanie kodów CPV: 39711121-3 - Zamrażarki Szafowe |  |

......................................................dnia......................2023 r.

................................................................

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy