Załącznik Nr 2a do SIWZ „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty

Postępowanie Nr ZP/1/2017

Oferowany przedmiot zamówienia

| Lp. | Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*) | Il. szt. | Cena jedn. netto [zł] | Kwota netto [zł] | VAT [%} | Wartość podatku VAT [zł] | Kwota brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Detektor germanowy typu Broad Energy w ukompletowaniu: *) | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Inne koszty**) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

**)Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Detektor germanowy typu Broad Energy umożliwia uzyskanie, analizę oraz identyfikację badanych emiterów promieniowania gamma w matrycach biologicznych oraz geologicznych tj. As-76 oraz Se-75. | Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy: (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie) |

# Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne detektora germanowego typu Broad Energy muszą spełniać następujące parametry techniczne:

| L.p. | Treść | Parametry |
| --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | oferowane Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok |
| 1 | Detektor germanowy typu Broad Energy | Pomiar w szerokim zakresie energetycznym co najmniej od 3 do 3000 keV, Wysoka wydajność energetyczna w przedziale 3keV – 662 keV, Zdolność rozdzielcza (FWHM) przynajmniej 1,9 keV dla linii 1,33 MeV, Powierzchnia aktywna minimum 3800 mm2, Grubość kryształu: minimum 30 mm, Obudowa detektora wykonana z aluminium oraz oknem z kompozytu węglowego Wbudowany w przedwzmacniacz generator impulsów pozwalający testować tor pomiarowy bez użycia dodatkowych przyrządów i modułów zewnętrznych Możliwość pomiaru on-line temperatury wewnątrz obudowy detektora oraz rejestracji z wyznaczeniem trendu Przedwzmacniacz zapewniający pomiar wartości prądu upływu detektora wraz z rejestracją i dokumentacją w czasie Odsunięcie modułu przedwzmacniacza ładunkowego od kapsuły z kryształem HPGe przynajmniej o 15 cm celem redukcji tła dla Pb-210, Zainstalowanie detektora w istniejącym domku ołowianym o wymiarach ca. wysokość 200 cm, szerokość 200 cm, głębokość 100 cm wyprodukowanym przez IChTJ Układ chłodzenia z ciekłym azotem |  |
| 2 | Wymagania dodatkowe | Detektor musi być kompatybilny z analizatorem DSA-LX, Możliwość komunikacji z przedwzmacniaczem detektorem via USB, odczytu i dokumentowania parametrów detektora: prądu upływu, temp. w obudowie detektora oraz testowania detektora Aparatura musi być zasilana prądem przemiennym (AC) 230 V/50-60 Hz, Aparatura musi być kompletna, tak aby po zainstalowaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów wyposażenia urządzenie było natychmiast gotowe do przeprowadzania pomiarów, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów. Koszt dostawy i instalacji pokrywa Wykonawca. |  |

- Inne wymagania:

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 12 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj. detektora germanowego typu Broad Energy do pomiarów gamma - spektrometrycznych. Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. Jeśli uszkodzeniu ulegnie element w kriostacie próżniowym dopuszczalny jest serwis w fabryce producenta. Bezpłatny przegląd w połowie okresu gwarancyjnego i na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie - czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni, czas usunięcia usterki do 21 dni. Wymagania naprawcze W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta. Wymagania szkoleniowe Przeszkolenie personelu Zamawiającego zorganizowane zostanie w dwóch etapach: podstawowym - w ciągu czterech tygodni od daty dostawy aparatury, przeprowadzonym w języku polskim (dla co najmniej 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego). Przeszkolenie personelu Zamawiającego zakończone zostanie wydaniem stosownych potwierdzeń (świadectw lub certyfikatów) i stanowić będzie zakończenie całego okresu realizacji zamówienia. uzupełniającym - bezpłatnym, przeprowadzonym po maksymalnie 12 miesiącach od pierwszego szkolenia wstępnego w języku polskim lub angielskim (dla co najmniej 2 pracowników). Wymagania transportowe Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie skrzynie/kartony wypełnione materiałem piankowym. Transport musi się odbywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu urządzeń elektronicznych o dużych gabarytach. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód w powstałych w czasie transportu. Dostawa i odbiór do napraw transportem sprzedającego. Pozostałe wymagania Oferta musi być czytelna, sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się możliwość składania opisów technicznych i folderów w języku angielskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim i angielskim. | Oświadczam, że: |

......................................................dnia......................2017 r.

................................................................

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy